附件1：商务要求、技术参数及质量要求：

★为必须满足条款，▲为重要条款。

产品1：监护仪

| 产品用途及使 用范围 | 用于重症患者监护 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 重症医学科 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年；设备配件质保期≥1年，配件包括外接附件与电池。 |
| 序号 | 具体性能与参数要求（参数性能以产品说明书为准） |
| ★1 | 支持升级PiCCO技术监测功能模块。 |
| ★2 | 具有医疗器械相关资质。 |
| 3 | ≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*768 像素，显示器屏幕亮度可根据环境光强度自动调节，≥8通道波形显示 |
| 4 | 具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压监测 |
| 5 | 3/5导心电监测,具备≥3导ECG同步分析功能，保证监测的准确性 |
| 6 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析 |
| 7 | 无创血压至少提供手动、自动间隔、连续等三种测量模式，且NIBP成人病人类型收缩压测量范围：30～290mmHg |
| 8 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |
| ▲9 | 可根据临床需求选配有创心排量(CO)监测、连续心排量(CCO)监测、呼吸力学（RM)监测、ICG（电阻抗心动描记）、脑部与区域氧饱和度（rSO2）监测、肌松（NMT）监测、脑电双频指数（BIS)监测、脑电（EEG）监测、呼末二氧化碳（CO2）监测等，可选配扩展功能模块≥7种 |
| 10 | 采用无风扇设计，模块化插件槽式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个 |
| 11 | 配套中心监护系统，可与科室现有监护仪一起连入该中心监护系统，实现病区监护数据集中管理 |
| 配置要求1 | （合计）1.主机8台；2.中心监护系统一套 |
| 配置要求2 | （合计）1.呼末二氧化碳模块1个，2.CQI监测功能配置1台，3.CPR传感器1个 |

产品2：监护仪

| 产品用途及使 用范围 | 患者转运监护 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 神经疾病中心 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年；设备配件质保期≥1年，配件包括外接附件与电池。 |
| 序号 | 具体性能与参数要求 |
| 1 | ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |
| 2 | 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测 |
| 3 | 整机无风扇设计，整机重量＜1Kg，小巧便携 |
| 4 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、双通道体温、有创血压等参数监测 |
| 配置要求 | （单台）1.主机1台；2、设备配套附件1套，电池1套。 |

产品3：电动病床

| 产品用途及使 用范围 | 重症患者基础医疗设备 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 重症医学科 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年 |
| 序号 | 具体性能与参数要求 |
| 1 | 背部最大折起角度：≥0-70°（±5°），腿部最大折起角度：≥0-40°（±5°），最大荷载≥200Kg |
| ★2 | 具有医疗器械相关资质 |
| 3 | 蓄电续航能力≥0.5小时 |
| ▲4 | 操作面板、电力系统、控制系统具有防水保护装置 |
| 配置要求 | （单台）1.主机1台；2、电力系统1套；3、控制系统、操作面板、显示装置1套；4、活动引流钩4个，四钩可升降输液架4个；5、床垫1张，防褥疮气垫3张。 |

附件2：设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备生产厂家 | 产地 | 设备型号 | 设备注册、备案证号 | 设备报价 | 质保年限 | 设备使用年限（根据产品说明书或产品铭牌） | 质保期后全保价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：业绩表单

| 序号 | 设备名称 | 安装时间 | 安装医院 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：最多可填报10家，重庆主城教学三甲医院优先，其他医院建议按复旦医院综合排名榜或公立医院绩效考核排名顺序填写。 |  |  |  |  |  |

附件4：

法定代表人授权书

（授权人公开比选时同时提供法定代表人资格证明书）

（采购人）：

（参与人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

参与人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖签名章）

年  月   日

附：

授权代表姓名：              职务：

移动电话：                  传真：

邮编：                      通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

信息应清晰可辩，否则公开比选无效。

附件5：

重庆医科大学附属第三医院

***采购合同

购买单位（甲方）：重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）    合同编号：

销售单位（乙方）：                    签订地点：重庆

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定。甲、乙友好协商遵循平等、自愿、公平、诚实信用的基本原则，就重庆医科大学附属第三医院“***设备采购”相关事宜，现甲、乙双方协商一致达成如下协议，以资共同遵守。

第一条  合同标的（详见附件）                                金额单位：元

| 序号 | 品 名 | 生产厂家 | 规格 型号 | 产地 | 使用 科室 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写: |  |  |  |  | 小写（元）： |  |  |  |

上述费用包括但不限于设备成本、包装费、运输费、搬运费、安装费、接口费、保险费、检测、验收合格交付使用之前以及保修期内保修服务与备用物件、培训费用、保险，风险费用、税费等乙方履行本合同义务而产生的所有相关各项的费用。

第二条  设备包装、标识及运输

设备包装必须符合国家相关规定、设备特性和远距离运输的要求。设备标识清楚，符合国家标准。设备交货前的运输由乙方负责，设备包装和运输费用及一切因包装、运输不当引起的损失由乙方承担。根据需要，乙方自费办理设备运输保险。设备包装材料，除甲方需要留用外，均应由乙方及时负责清运出场。

第三条  质量要求

1、乙方所供设备的制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或甲方认可的有关国际标准。

2、乙方须提供全新的设备（含零部件、配件等，出厂时间不高于3个月），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3、设备本身质量出现问题的，乙方应按国家法律法规承担三包（包修、包换、包退）责任，费用由乙方负担。

第四条  交货期限及地点

乙方必须严格按照甲方要求的时间供货，最迟供货时间不超过订货计划下达后30日历天，乙方负责将设备运输到甲方指定地点，且经甲方验收合格。

第五条  入库及验收

1、乙方必须保证设备质量，设备运输并卸到甲方指定地点后，乙方应将所提供设备的软硬件配置清单、配送数量单等资料向甲方采购部门移交，甲方据此对设备包装数量、包装的表面状况进行检查，设备包装数量正确、包装正常的，甲方予以签收；不符合要求的，甲方有权拒绝接收，由此造成的一切损失由乙方承担。

2、设备安装调试后的验收移交工作由甲方采购部门组织，乙方负责配合进行。甲方应按配置清单进行验收清点，并做出详尽的验收记录，或由甲乙双方签署备忘录，如因设备短装、残次、损坏或其他不符合质量标准等情形的，乙方应及时进行补充、更换，由此产生的时间延误及费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3、设备验收移交前，乙方应负责对甲方技术人员、操作人员进行免费技术培训。培训内容包括但不限于设备操作、设备维护及简单的设备维修等，培训需形成纪录并作为验收资料一并移交。

4、设备验收移交时，乙方应将所验收设备的软硬件配置清单、技术参数资料、配件、随机工具、注册证、用户使用手册、维修手册、进口设备报关证明等所有相关资料原件（报关证明交复印件）交付甲方采购部门留存。

5、设备验收是否合格以及验收日期应以甲方签字的验收报告为准。

6、乙方在履行本合同过程中发生的包括但不限于乙方人员工伤或人身损坏或财产损失、造成甲方或第三人人身损坏或财产损失等事故均由乙方自行负责解决，并由乙方自行承担所有的经济责任和法律责任。

第六条  货款结算

1、根据业务的实际情况，乙方应在所供设备验收移交后开具相应的增值税普通发票。

2、在乙方完全履行合同义务的情况下，甲方在收到发票后60个工作日内，向乙方支付应付货款的95%。

3、甲方预留应付货款的5%作为质量保证金，在乙方完全履行合同义务，且双方无争议及纠纷的情况下质量保证金在质保期满后一次性退还。质量保证金不计利息，在应退质量保证金时由乙方提出书面的退款申请，并附对应发票复印件，交甲方采购部门确认无质量纠纷或委托第三方维修的问题后，方可全额退还质量保证金。

4、质保期内，如有设备故障且乙方不能及时提供维修，或维修效果不符合甲方的要求的，甲方有权聘请第三方人员进行维修，维修的费用均由乙方承担，同时质量保证金甲方将不予退还乙方。

第七条  售后服务

1、整机质保应包含设备主机以及所有配件（含第三方产品及所有零配件）如有易损件、耗材应在合同中明确规格参数与单价。

2、本合同标的设备质保期为验收合格后*年，无论是否超出质保期，如出现设备故障，乙方均应在接到甲方通知后*小时内做出响应，*小时内到达现场（节假日照常服务）先行处理。

3、质保期内出现设备故障，乙方应免费维修，易损件和耗材的材料费结算按合同约定执行，若乙方未按要求对易损件和耗材进行报价申明的，甲方则视为该易损件和耗材为零配件应在质保期内由乙方免费提供维修更换服务。质保期后出现设备故障维修，乙方不收取人工费，只收取材料成本费，易损件和耗材的材料费结算按合同约定执行。

4、质保期内乙方必须每*上门进行维护保养，并形成书面记录交甲方采购部门确认、存档。

5、质保期满后，如甲方有需求，可从乙方处按*金额购买维保服务，维保内容同本合同。

第八条  学术支持

在不违反国家相关法律法规的前提下，甲方可根据自身情况向乙方提出合理的学术支持要求。同时，乙方应主动向甲方提供必要的学术支持。学术支持包括但不限于专业的产品介绍、组织安排学术讨论会、一定程度的支持甲方学术研究及对外发表等。

第九条  违约责任

1.合同有效期内，甲方每年对乙方的合同履行能力、产品质量、售后服务等进行评价确认，乙方有义务配合甲方进行确认工作。

（1）乙方向甲方提供的所有资质证明必须合法有效，到期后应主动续期或更换。

（2）乙方销售的医疗器械，其注册证在合同履行期间过期的，应及时提供新的医疗器械注册证；并保证所送货产品在注册证有效期内生产，否则甲方有权要求换货，或由乙方提供替代产品，相关责任和费用全部由乙方承担。

2、合同有效期内，若出现卫生主管部门或者药品食品监督管理部门政策性要求停用或医疗技术更新要求，双方应友好协商，对相关产品进行停用、更新或更换。

3、合同有效期内，因政策或市场变化，产品价格变动较大，经甲乙双方协商，另签补充协议确定。

4、合同签订后，双方不得无故终止合同，经双方协商同意终止或政策原因除外。

5、乙方在合同效期内原则上不得更改公司，不得转授权变更供应商。若因生产厂家授权变更等原因乙方不能供货，甲乙双方应及时协商解决。

6、乙方应当按照合同约定的时间向甲方交付符合合同约定的产品。如乙方延迟则乙方应当按照合同总金额的0.05%/天向甲方支付违约金；如乙方延迟超过十五日，则甲方有权终止本合同，同时乙方按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

7、乙方应当按照合同约定履行维保的义务，如乙方延迟，则甲方有权寻求第三方进行维保，由此产生的所有损失均由乙方支付。

8、甲方在使用乙方提供的产品过程中，因乙方产品造成第三人人身损害等纠纷，则乙方应当承担所有的经济责任和法律责任。

第十条  保密

双方均应对本合同的内容、以及因本合同的签署和履行而知悉的对方的商业信息保密，未经对方同意，另一方不等对外扩散、披露、泄露。一旦违反前述约定，给对方造成的损失应全额赔偿。

第十一条  未尽事宜

本协议未尽事宜，双方应本着互谅互惠原则协商解决，也可以签署补充协议约定。

第十二条  争议解决方式

本协议的签订和履行过程中出现的一切争议，双方应本着互谅互惠原则协商解决，若协商未果，甲、乙双方均有权向甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第十三条  生效及其他

1、本协议共有 * 份附件，且附件是本协议不可分割的部分。

2、本协议经双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，至双方全面履行完义务后失效。

3、本协议一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）      乙方：

地址：重庆市渝北区双湖支路1号                  地址：

授权代表：                                      授权代表：

日期：202 年    月   日

**设备配置清单一览表

附件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如有零配件、易损件、消耗品应有下表

附件

零配件、易损件、消耗品报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 属性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 零配件 | 易损件 | 消耗品 |
| 1 |  |  |  |  |  | / | / | / |

附件6：

廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好物资采购中的党风廉政建设，保证物资采购高效优质，保证物资采购资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺。

一、教育人员遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

二、严格执行重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）物资采购的合同文件，自觉按合同办事。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密 和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反物资采购管理规章制度。

四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在业务活动中如有违反廉政规定的行为，给予及时纠正。

六、如有违反本合同义务条款的行为，将接受有关部门处理。

七、不得以任何理由向采购人行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为采购人报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排采购人的工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任：

我公司违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人造成损失的，应予以赔偿，并按有关规定给予经济处罚；若违反七、八、九、十条规定，每发现一次，按每次查处金额的10倍支付发包人违约金；如情节严重，采购人有权要求更换项目负责人或终止合同。对违纪违法者列入市邀标办黑名单。对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、由于行贿受贿案发有延后性，保留追述责任时效。

十三、本承诺作为合同附件，具有同等法律效力。

承诺方：（单位公章）

2024年    月    日