附件1：商务要求、技术参数及质量要求：

★为必须满足条款，▲为重要条款。

产品1：便携式超声诊断仪

| ★产品用途及使用范围 | 彩色超声引导下的临床操作。 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 超声科 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤6小时，到达现场时间≤24小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥5年 |
| 序号 | 具体性能与参数要求（参数性能以产品说明书为准） |
| 1.1 | 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机，配置凸阵、线阵、相控阵探头；一键优化，支持二维、彩色及频谱模式 |
| ▲1.2 | 主机内置探头接口≥2，互用互通，大小一致，全激活 |
| 1.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示 |
| 2.1 | 二维灰阶成像单元；二维/彩色双实时对比成像；谐波成像单元；彩色多普勒成像单元，频谱多普勒成像单元，组织多普勒成像单元 |
| 2.2 | M型成像单元，彩色M型成像单元；可支持解剖M型成像单元：≥3条取样线；支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度；穿刺针增强技术 |
| 3.1 | 基本测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量；定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 |
| 3.2 | 血管测量软件包，支持IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示；具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包 |
| 4.1 | 电影回放及原始数据处理：≥500G硬盘；支持手动、自动回放，支持4D 电影回放；多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIFF等格式输出 |
| 4.2 | 电影回放及原始数据处理：支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调；同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 |
| ▲5.1 | 二维灰阶成像单元：发射声束聚焦：发射≥8个焦点，焦点位置可调 |
| ★5.2 | 二维灰阶成像单元：动态范围: ≥270，非百分比显示，可视可调，增益调节≥250，非百分比显示，可视可调；最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm ；TGC: ≥8段，LGC: ≥2段；伪彩图谱: ≥12种 |
| 5.3 | 彩色多普勒成像单元：增益调节≥200；智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转； |
| 5.4 | 频谱多普勒成像单元：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，支持频谱自动测量；PW实时自动跟踪测速 |
| 5.5 | 频谱多普勒成像单元显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等； 取样容积：1-20mm；零位移动：≥8级；快速角度校正 |
| ▲6 | 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、线/凸双平面探头等探头，探头频率：宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段 |
| ★配置要求 | 1、超声诊断仪主机1台；2、台车（探头已激活）1台；3、线阵探头1根；4、凸阵探头1根；5、相控阵探头1根。 |

附件2：设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备生产厂家 | 产地 | 设备型号 | 设备注册、备案证号 | 设备报价 | 质保年限 | 设备使用年限（根据产品说明书或产品铭牌，必须提供佐证资料） | 质保期后全保价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：业绩表单

| 序号 | 设备名称 | 安装时间 | 安装医院 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：最多可填报10家，重庆主城教学三甲医院优先，其他医院建议按复旦医院综合排名榜或公立医院绩效考核排名顺序填写。 |  |  |  |  |  |

附件4：

法定代表人授权书

（授权人公开比选时同时提供法定代表人资格证明书）

（采购人）：

（参与人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

参与人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖签名章）

年  月   日

附：

授权代表姓名：              职务：

移动电话：                  传真：

邮编：                      通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

信息应清晰可辩，否则公开比选无效。

附件5：

廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好物资采购中的党风廉政建设，保证物资采购高效优质，保证物资采购资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺。

一、教育人员遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

二、严格执行重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）物资采购的合同文件，自觉按合同办事。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密 和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反物资采购管理规章制度。

四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在业务活动中如有违反廉政规定的行为，给予及时纠正。

六、如有违反本合同义务条款的行为，将接受有关部门处理。

七、不得以任何理由向采购人行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为采购人报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排采购人的工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任：

我公司违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人造成损失的，应予以赔偿，并按有关规定给予经济处罚；若违反七、八、九、十条规定，每发现一次，按每次查处金额的10倍支付发包人违约金；如情节严重，采购人有权要求更换项目负责人或终止合同。对违纪违法者列入市邀标办黑名单。对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、由于行贿受贿案发有延后性，保留追述责任时效。

十三、本承诺作为合同附件，具有同等法律效力。

承诺方：（单位公章）

2024年    月