重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）

血液净化机项目

公开比选文件

采购人：重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）

2024年11月

重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）

项目公开比选文件

重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）是由重庆医科大学与社会资本联合建立的一所新型混合所有制医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型综合性三甲医院，根据医院工作需要，拟对项目进行公开比选。

一、公开比选项目：血液净化机。

二、比选项目内容及要求：

| 序号与名称 | 最高单台限价（万元） | 采购数量 | 质保年限要求 | 中选人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 血液净化机 | 26 | 1台 | 5年 | 1 |

三、参与人资格要求：

1.参与人具有独立法人资格和履行合同能力，不接受联合体公开比选、不接受合同分包。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.参与人经营范围与本公开比选项目相适应，提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖鲜章，原件备查(或新三证合一）。

5.提供医疗器械产品资质（包括项目涉及的耗材与试剂）、生产企业资质、经销商资质、从生产企业到参与人逐级授权资料（需明确授权产品或品牌、范围和日期）。

6.信誉要求：在既往的经济行为中没有不良记录，有依法缴纳税收良好记录，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.所有资质文件应逐级盖章，并全部加盖参与人鲜章。

四、报名、资质文件审核：

1.资质审核内容：资格证明文件。

2.资质审核方式：提供与公开比选资料一致的电子文档,发送邮箱896640858@qq.com。

3.资质审核联系人：童老师（医学装备部），微信：15223380040。

4. 资质审核开始时间：同公开比选文件发出时间。

5. 资质审核结束时间：2024年11月21日17：00（北京时间）。

6. 通过资质审核即纳入参与人报名清单，未提交资质审核资料或未通过资质审核视为未进行参与人报名。

五、对公开比选文件的疑问:

1. 参与人对公开比选文件如有疑问，应在规定的时间内通过正式书面来函的方式向重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）医学装备部提出。如在规定时间内没有提出的，视为完全理解并接受公开比选文件的所有内容。

2.提出疑问开始时间：同公开比选文件发出时间。

3.提出疑问结束时间：2024年11月21日17：00（北京时间）。

六、公开比选文件的澄清和答疑：

1.答疑开始时间：2024年11月21日17：00。

2.答疑联系人：童老师（医学装备部），联系电话：60353012。

3.答疑结束时间：2024年11月22日17：00（北京时间）。

七、公开比选资料的格式及其签署要求：

1.公开比选资料组成（及电子公开比选资料）包括：报价文件、资格证明文件、正负参数偏离表（商务要求、技术参数及质量要求）、设备技术文件与彩页产品说明书等。

2.公开比选资料必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册，有目录与页码以便查询，页面不可抽取，不得有活动页。

3.公开比选资料必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

4.法人代表授权书必须由法人与被授权人签字或盖签名章。

5.公开比选资料应当加盖骑缝章，不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

6.公开比选资料需提供一正四副共计五份公开比选，密封提供（含电子公开比选资料）。

八、开标：

开标时间、地点：2024年11月26日上午10：00 (如其他项目未完，开标时间顺延)，医院住院楼-1楼医学装备部。

九、报价：

1.所有报价均以人民币为货币单位。

2.所有单价和总价须按照报价表格式要求填报。设备报价应包括货款、包装、运输、报关、安装、接口费、标准附件、备品备件、专用工具、调试、验收、培训、保修等费用和税金，及满足配套使用环境等改造费用等所有价格，因公开比选人自身原因造成漏报或少报项的，由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.参与人还需单独报出设备配套耗材和配件价格，该费用不包含在本次投标总价中（格式自拟）。配件分为配件与易耗品，配件应在质保期内免费更换，未明确声明为易耗品的配件按配件执行；未明确声明质保期的配件，质保期按设备质保期执行。

4.报价表价格信息大写金额与小写金额若存在不一致情况需以大写金额为准，但若因大写金额为文字错误致使最终价格无法判断除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但若因单价金额出现计算错误、明显人为失误除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。参与人不接受以上修正的视为无效公开比选文件。

十、定标方式：综合评分法。

十一、交货及安装地点：

重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）内采购人指定位置。

十二、设备供货：

在收到采购人订货单后，必须在30日内送货至现场并按采购人要求的安装顺序陆续安装完成，安装顺序在签订合同时提供、其它情况则根据采购人的需求及时安装。

中选人应交付出厂日期不超过3个月的产品，如有特殊情况无法达到，应在参与比选时书面提出，并提出补偿方案。否则采购人有权拒绝接收。

十三、验收：

产品到货后进行到货验收，设备安装培训完成并能正常运行2周后安排性能验收。

十四、质保要求及售后服务：

1.质保要求：应有原厂或者原厂授权的中国总代理商出具的质保承诺函，如不能提供应说明质保承担单位。质保期从采购人性能验收合格之日起计算。质保期外，提供维保服务报价。

2.参与人对提供的货物按照厂家出厂质保要求执行，质保期内因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务，因此导致的损失采购人有权向中选人追偿。

3.其他质保条款同商务评审要求。

4.采购人采用分期付款方式，在设备验收完成后，支付95%设备款项，留5%质量保证金，质保期满后一次性退还质量保证金。

十五、专利权和保密要求：

参与人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，参与人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。

十六、无效投标条款：

参与人或其响应比选文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1.响应比选文件未按公开比选文件要求签署、盖章的；

2.不具备公开比选文件中规定的资格要求的；

3.报价超过公开比选文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；报价文件未按要求报出全部信息的；

4.响应比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.参与人相互串通的；

6.法律、法规和公开比选文件规定的其他无效情形。

附件1：商务要求、技术参数及质量要求：

★为必须满足条款，▲为重要条款。

产品1：血液净化机

| ★产品用途及使用范围 | 满足肾脏替代治疗和人工肝治疗要求，包含但不限于CVVH、CVVHD、CVVHDF以及血浆置换。 |
| --- | --- |
| 安装场地 | 感染科 |
| 序号 | 商务评审要求 |
| 1 | 所投产品在三甲医院用户名单（重庆主城三甲医院优先），提供2份销售合同作为价格依据。 |
| 2 | 维修响应时间≤6小时，到达现场时间≤24小时，重庆主城有售后维修机构；维修完成时间超过48小时的，应承诺提供备用机；设备应承诺开机率高于95%（按自然日计算）；提供每年至少4次上门巡检与设备维护保养。 |
| 3 | 比选产品在厂家停产后维修支持及零配件供应时间≥10年 |
| 序号 | 具体性能与参数要求（参数性能以产品说明书为准，应逐条提供证明材料，无法证明视为负偏离） |
| ★1 | 开放式管路设计，可兼容多品牌的滤器和分离器。 |
| ★2 | 设备血液净化治疗模式包括：持续性血液滤过、单纯血浆置换、双重血浆置换、血浆吸附等 |
| 3 | 彩色触摸屏中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形 |
| 4 | 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。 |
| 5 | 电子秤：≥3个，0～8KG，液体平衡泵称联动功能，精度±20g |
| 6 | 具备≥3组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗。 |
| 7 | 具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。 |
| 8 | 具备≥3个压力监测：具备动脉压、静脉压、滤器入口压 |
| 9 | 具备血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵 |
| 10 | 具备加温器：可设定温度在35～38℃±1℃范围内 |
| 11 | 具备后备电源，可断电工作15分钟 |
| 12 | 具备安全报警声、光指示，至少具备气泡、漏血、液面监测功能。 |
| ★配置要求 | 主机1台。 |

附件2：设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备生产厂家 | 产地 | 设备型号 | 设备注册、备案证号 | 设备单价 | 设备总价 | 质保年限 | 设备使用年限（根据产品说明书，必须提供佐证资料） | 质保期后全保价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：业绩表单

| 序号 | 设备名称 | 安装时间 | 安装医院 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：最多可填报10家，重庆主城教学三甲医院优先，其他医院建议按复旦医院综合排名榜或公立医院绩效考核排名顺序填写。 |  |  |  |  |  |

附件4：

法定代表人授权书

（授权人公开比选时同时提供法定代表人资格证明书）

（采购人）：

（参与人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

参与人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖签名章）

年  月   日

附：

授权代表姓名：              职务：

移动电话：                  传真：

邮编：                      通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

信息应清晰可辩，否则公开比选无效。

附件5：

廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好物资采购中的党风廉政建设，保证物资采购高效优质，保证物资采购资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺。

一、教育人员遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

二、严格执行重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）物资采购的合同文件，自觉按合同办事。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密 和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反物资采购管理规章制度。

四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在业务活动中如有违反廉政规定的行为，给予及时纠正。

六、如有违反本合同义务条款的行为，将接受有关部门处理。

七、不得以任何理由向采购人行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为采购人报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排采购人的工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任：

我公司违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人造成损失的，应予以赔偿，并按有关规定给予经济处罚；若违反七、八、九、十条规定，每发现一次，按每次查处金额的10倍支付发包人违约金；如情节严重，采购人有权要求更换项目负责人或终止合同。对违纪违法者列入市邀标办黑名单。对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、由于行贿受贿案发有延后性，保留追述责任时效。

十三、本承诺作为合同附件，具有同等法律效力。

承诺方：（单位公章）

2024年    月    日